|  | 日本學者 | 核能資訊中心 | 輻射偵測中心 | 放射試驗室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蘭嶼垃圾場區域 | Sv/h | Sv/h | Sv/h | Sv/h |
| 朗島國小操場 | － | Sv/h | Sv/h | Sv/h |
| 朗島國小外舊衛生所 | 註 | Sv/h | Sv/h | Sv/h |
| 朗島村涼亭區域 | Sv/h | Sv/h | Sv/h | Sv/h |
| 蘭恩圖書館 | Sv/h | Sv/h | Sv/h | Sv/h |

2012年11月10~11日蘭嶼地區環境輻射共同偵測紀錄表     單位：微西弗/小時(Sv/h)

註：日方儀器於朗島廢棄衛生所後方水泥牆面的特定一點測到60Sv/h的異常反應，經原能會輻射偵測中心以高精密儀器長時間複測，並未測得類似反應，現場亦未發現有人工放射性核種，研判應屬天然核種或儀器雜訊所致。由於日方儀器出廠後未做校驗，宜送國家實驗室校驗確認其準確度。